循环水真空泵操作规程

使用方法：

- 打开水箱上盖，注入清洁凉水，水位高度以略低于溢水嘴为限。

- 接通电源插头，打开启动开关，泵开始工作。

- 用手指堵住抽嘴，对应的真空表能达到接近-0.1Mpa真空度表示泵工作正常。

- 本机各抽嘴有单向止回阀，为保险起见应同时采取更有效措施防止泵停止工作时，泵内水污水倒流到被抽容器内。具体方法有：（1）卡断真空泵与被抽容器之间皮管。（2）停止工作即将被抽容器内真空放掉。

- 循环水真空泵的极限真空度受水的饱和蒸汽压限制。长时间作业，水温升高会影响真空度。此时可将设备背后放水口（下口）与自来水接通。溢水口（上口）排水。适当控制流量即可保持水箱内水温不升，真空度稳定。

维护保养：

- 经常保持水质清洁是设备能长期稳定工作的关键。必须定期换水、清洗水箱。不能抽粉尘和固体物质。

- 某些腐蚀性气体可导致水箱内水质变差，产生气泡，影响真空度，故应注意不断循环换水。

- 对特殊强腐蚀性气体，应认真判断是否与本设备所使用材料有反应，并谨慎使用。

- 真空度上不去应首先判断是否被抽容器泄漏或皮管接动松动。如属泵的问题，则检查进水口或各气路是否堵塞或松动漏气。

- 电机不转，应检查电源或保险丝。